Број: 02-37/17-2016-ЈП30/4

Датум: 07.12.2016.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА - Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/17-2016-ЈП30

Сомбор, децембар 2016. године

Број: 02-37/17-2016-ЈП30/4

Датум: 07.12.2016.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Јавно комунално предузеће „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/17-2016-ЈП30/1 и Решења о образовању комисије за јавно набавку бр. 02-37/17-2016-ЈП30/2 припремило:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ДОБРА – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

БРОЈ: 02-37/17-2016-ЈП30

Конкурсна документација садржи:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 02-37/17-2016-ЈП30/3

Датум: 07.12.2016.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/17-2016-ЈП30/1 од 06.12.2016. године, наручилац објављује:

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

За јавну набавку добара – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

- Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

- Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

- Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

- Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је понудио краћи рок испоруке.

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки.

- Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору,

канцеларија 13 на другом спрату.

- путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 02-37/17-2016-ЈП30 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе.

- Рок за подношење понуде је: 16.01.2017. године до 1030 часова, без обзира на начин доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране наручиоца до датума и часа одређеног у Позиву за подношење понуда.

- Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 16.01.2017. године у 1100 часова , у просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

- Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда.

- Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић  sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Мастиловић Едита tehno.jaros@vodokanal.co.rs

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

_______________________________________

Генерални  директор, Страхиња Шљукић

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „ВОДОКАНАЛ

Адреса: Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Интернет страница: www.vodokanal.co.rs

Врста поступка јавне набавкa

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Добра - Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Мастиловић Едита tehno.jaros@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке.

2а. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Добра - Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће.

Ознака из општег речника набавки:

ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај.

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:  Добра - Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

| Р. БР. | НАЗИВ ДОБРА, УСЛУГЕ, РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ВРЕДНОСТ (4X5) | ПРОИЗВОЂАЧ | ТЕХ. КАР. | ОСТАЛО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ерленмајер шир. грло 250 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ерленмајер шир. грло 500 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ерленмајер 1000 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | лабораторијска чаша висока форма 600 ml градуисана | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | бакто епрувета Ø 16 x160 mm | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | алуминијумски чеп за бакто епрувету Ø 16 mm | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | сталак за епрувете Ø 16 /24 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | пипета градуисана 1 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | пипета градуисана 5 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | пипета градуисана 10 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | пипета градуисана 20 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | држач за пипете | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | еза од NiCr, са омчицом Ø 0,5x 60 mm (50 kom) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | еза од NiCr,права Ø 0,5x 60 mm (50 kom) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | држач за езе | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | сталак за езе са 3 радна места | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Durham цевчица 0,5x 20mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Петри шоља Ø 0.90 mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.19. | целулозно нитратни мембрански филтери, стерилни,47 mm, 0,45 μm ( 100 ком) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Стаклени ,нормални суд од 100 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Стаклени ,нормални суд од 500 ml | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Стаклена мензура, градуисана 100 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Стаклена мензура, градуисана 50 ml | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.24. | ПВЦ шприц боца за дестиловану воду 500 ml | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Четке за прање епрувета | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Четке за прање ерленмајера | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Стаклене боце са затварачем на навој, запремине 500 ml за узорке, аутоклавибилне | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Шпатула, челик 18/8 обострано кашичица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.29. | чаша, градуисана 100 ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Челик 18/8 пинцете, дужине 200 мм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Accu-jet pro 0.1-200 ml | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.32. | креп папир за стерилизацију 100x 100cm (250 ком ) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Drigalsky штапићи стаклени | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Диспензер III од 1-10 ml аналогни | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.35. | Боца за диспензер од 1000 ml | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Траке за контролу суве стерилизације 19mm x 55m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.37. | Траке за контролу влажне стерилизације 19mm x 55m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.38. | Аутоматска пипета варијабилна од 100-1000μl | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.39. | Аутоматска пипета варијабилна од 20- 200 μl | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.40. | Плави наставци 100-1000 μl /1000 ком | пак | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Жути наставци 2- 200 μl /1000 ком | пак | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.42. | Класична памучна вата у ролни | пак | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.43. | Папирна вата | кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.44. | Andrade лактоза пептонска вода (500 гр) | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.45. | Andrade лактоза пептонска вода 0,5%(500 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.46. | Сулфитни агар (500 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.47. | Plate count агар (500 гр) | пак | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.48. | Triple sugar iron агар (100 гр) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.49. | Хранљиви бујон (500 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.50. | Хранљиви агар (500 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.51. | Париски манит (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.52. | Christensen- ова уреа (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.53. | Уреа 40% ( 100 ml) | пак | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.54. | Mac Conkey бујон & NaCl (500 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.55. | Пептонска водa (100 гр) | пак | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.56. | Metil црвено-Vogues Proscauer (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.57. | Simmons citrate агар (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.58. | Andrade сахароза пептонска вода (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.59. | Агар-агар (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.60. | Sabourad dextrose агар (500 гр) | пак | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.61. | Ендо агар (500 гр) | пак | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.62. | Andrade Manit пептонска вода (100 гр) | пак | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.63. | Esculin azid бујон (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.64. | Esculin бујон (100 гр) | пак | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.65. | Bile Esculin Azide агар (100 гр) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | централни лабораторијски сто 270x 150x 75cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.2. | лабораторијски једноделни судопер 205x 70 x90cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.3. | сто за лабораторијске ваге 140x 65x 85cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.4. | лабораторијски дигестор ширине 120x80x250 cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.5. | лабораторијски орман 100x 50x 200cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.6. | лабораторијски сто угаони 180 /150x 70x 90cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.7. | отворени елемент са 3 полице 60x 35x 175 cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.8. | лабораторијски сто 145x 70x 90cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.9. | лабораторијски сто 110x 70x 90cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.10. | лабораторијски сто 105x 65x 75cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.11. | лабораторијски сто 200x 65 x75cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.12. | висећи елемент 73x 30 x60cm | ком | 3 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.13. | висећи елемент 70x 30x 60 cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.14. | висећи елемент 78 x30x 60cm | ком | 5 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.15. | висећи елемент 150x 30x 60cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.16. | подстони елемент 90x 52x 80cm | ком | 2 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.17. | подстони елемент 45x 52 x80cm | ком | 2 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.18. | лабораторијска столица са наслоном и хромираном базом | ком | 3 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 2.19. | лабораторијска столица са никлованом базом | ком | 3 |  |  |  | дате у прилогу |  |
| 2.20. | висећи елемент 215x 30x 60cm | ком | 1 |  |  |  | дате у прилогу |  |
| 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ОПРЕМА ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Инкубатор запремине 74 лит. | ком | 2 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.2. | Инкубатор са хлађењем запремине 120 лит. | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.3. | UV лампа | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.4. | Систем за мембран филтрацију комплет са вакуум-пумпом са три радна места | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.5. | Водено купатило са поклопцем од 14 лит. | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.6. | Сушница од 74 литре | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.7. | Лабораторијски аутоклав, вертикални , полуаутоматски од 85 лит | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.8. | Ламинарна комора са вертикалним струјањем и UV лампом | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.9. | pH метар са електродама | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.10. | Бројач колонија | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.11. | Тринокуларни микроскоп са дигиталном камером | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.12. | Инфрацрвени стерилизатор | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| 3.13. | Техничка вага | ком | 1 |  |  |  | дате у прил. |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сушница

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина сушнице запремине 74 литре, и то следећих техничких карактеристика:

- сушница са природним струјањем ваздуха, запремине 74 l

- PID микропроцесорски контролер

- континуално подешавање мешања прегрејаног и свежег ваздуха

- отвор са поклопцем за огрраничавање вентилације

- два Pt 100 сензора класе А за мониторинг температуре

- дигитални LED дисплеј са сетованом и стварном температуром, са тачношћу 0,1°C

- интегрисани дигитални тајмер (1мин до 99 дана)

- контрола температуре,позиције поклопца на отвору, времена, временске зоне, летње-зимско време

- функција чекање-омогућава да процес не започне док се не достигне задата температура

- подешавање језика

- резолуција на дисплеју 0.1°C

- калибрација- три слободно изабране температуре

- две полице

- снага 2800 W-током грејања

- опсег температуре од +30 (тј. барем 5°C изнад амбијенталне) до +300°C

- резолуција дисплеја 0.1°C до 99.9 °C, 0,5°C изнад 100°C, за актуелну температуру 0,1°C

- максимално пуњење до 120 кг

- снага 2500 W

- материјал: нерђајући челик

- сигурносна бравица на вратима ( у  два корака )

- калибрациони сертификат на 160°C уз апарат

- спољашње димензије: 585x 944x 514 mm

- унутрашње димензије :400 x 560 x 330 mm

- сушница UN75 Memmert  или одговарајућа

Лабораторијски pH метар са електродом и припадајућим прибором

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина лабораторијског pH метра са електродама и припадајућим прибором, и то следећих техничких карактеристика:

- pH метар

- електрода- стаклена, комбинована са уграђеним температурним сензором, DIN

конектором, дужине 120 mm и каблом од 1 m

- електрода за површинско мерење, стаклена, са прстенастом дијафрагмом, дужине

120 mm и каблом од 1 m

- сет пуфера за калибрацију

- 3 mol/l раствора  KCl

- Напајање

Карактеристике pH метра:

- мерни опсег/резолуција: -2.000- +20.0 pH/ +/- 0.1 pH

-2.00- +20.0 pH/ +/- 0.01 pH

-2.00- +19.999 pH/ +/- 0.005 pH

-	мерни mV опсег/резолуција: +/- 1200.0 +/- 0.3 mV

+/- 2000 +/- 1 mV

- тачност: pH +/- 0,005 pH/ +0,01 pH

mV +/- 0.3 mV, +/- 1 mV

температура +/- 0,1 К

- калибрација у 1, 2 или 3 тачке калибрације са техничким DIN/NIST пуферима,

калибрациони тајмер

- аутоматска температурна компензација

- велики дисплеј са осветљењем за приказ pH  и температуре

- класа заштите IP43

- амбијентална температура од -25°C до +65°C

- напајање на батерије 4x  1.5V , за око 2500 радних сати

- IP заштита EN 60529

- pH  метар InoLab pH 7110 или одговарајући

UV-C лампа

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина UV-C лампе, и то следећих техничких карактеристика:

- снага UV-извора 30 W

- радни век 8000 радних сати

- могућност монтирања на зид или плафон

Аутоклав

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина полуаутоматског вертикалног 85 литарског  аутоклава, и то следећих техничких карактеристика:

- лабораторијски аутоклав за употребу у микробиолошкој лабораторији

- вертикални тип аутоклава

- цилиндрична комора за стерилизацију од нерђајућег челика 316 Ti, резервоар за воду од нерђајућег челика, изолација од ојачаног фибергласа

- мешање вреле паре са чесменском водом на испусту апарата

- електромеханичко подешавање времена и температуре

- запремина коморе 85 лит.

- аутоклав са контролом притиска и температуре

- аутоклав са три корпе за стерилизацију

- унутрашње димензије коморе: пречник 380 mm, висина 690 mm

- сигурносни системи: немогуће отварање коморе када је под притиском, спречено формирање паре кад је комора отворена, није могуће покретање циклуса уколико врата нису затворена, није могуће отворити врата све до достизања програмиране температуре хлађења, није могуће отворити врата док се притисак не уједначи са спољним притиском, двоструко независно праћење температуре и притиска

- сигурносни вентил

- максимална бука у раду 70 dB

- максимална емисија топлоте 100 W/h

- капацитет минимално 12 боца (Schott/Duran) запремине 500 ml, минимално 8 боца од 1000 ml

- максимално напајање 380 V/3 ph, 10 A

- максимална снага грејача 6000 W

- лабораторијски аутоклав 3870 МLV, 85 l, вертикални, полуаутоматски, Tuttnauer или одговарајући

Водено купатило

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина воденог купатила,запремине 14 литара, са уздигнутим поклопцем од нерђајућег челика и два сталка за по 24 епрувете Ø18 mm, и то следећих техничких карактеристика:

- водено купатило радног опсега до 95ºC са функцијом кључања и двостепеном заштитом од прегрејавања

- конструкција купатила од нерђајућег челика АSTM 304

- грејачи са три стране коморе

- кућиште од текстурираног нерђајућег челика

- електронски контролер (дигитални ПИД, дисплеј, интегрисани дигитални тајмер, подешавање жељене температуре и очитавање актуелне температуре, одложени старт,програмабилно време рада, визуелни аларм, прецизност +/- 0,1 ºC, температурна униформност +/-0,25 ºC

- спољашње димензије: 578x436x238 mm

- унутрашње димензије: 350x290x140 mm

- тежина 15 кг

- унутрашња запремина 14 литара

- снага грејача 1800  W, током загревања

- интегрисан дигитални тајмер од 1-99,59 мин.

- температуни опсег до 95 ºC

- водено купатило  WNB 14 Memmert или одговарајући

Бројач колонија

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина бројача колонија, и то следећих техничких карактеристика:

- 	дизајниран за лако,брзо и тачно бројање бактеријских колонија

- 	помична лупа у свим правцима ( увећање 2 пута )

- 	кућиште направљено од синтетичког материјала, за лако чишћење и дезинфекцију

- 	да се може користити за петри посуде дијаметра до 145 mm

- 	да постоји адаптер за мање петри посуде

- 	директна илуминација за тамне подлоге

- 	индиректна илуминација за светле подлоге

- 	ЛЦД  дисплеј са 5 бројева ( од 0 до 99999),

- 	електронски маркер

- 	аутоматско самоискључивање,

- 	звучни сигнал

- 	бројач колонија Colonystar, Funke Gerber или одговарајући

Техничка вага

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина техничке ваге, и то следећих техничких карактеристика:

- 	капацитет 2100 g

- 	минимална маса мерења  500 mg

- 	резолуција  0,01 g

- 	линеарност 0.02 g

- 	димензије таса 195x 195 mm

- 	поседује велики LCD дисплеј

- 	интерна аутоматска калибрација

- 	радна температура од + 10 до + 40ºC

- 	време стабилизације 1,5 секунде

- 	кућиште од пластике , тас од нерђајућег челика

- 	испорука ваге са жигом

- 	да постоји могућност различитих апликација осим основног мерења  ( бројање

комада,  процентуално мерење, статистику и.т.д.)

- 	вага PS 2100.R2  Radwag , или одговарајућа

Инкубатор са хлађењем

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина инкубатора са хлађењем, и то следећих техничких карактеристика:

- инкубатор са хлађењем,

- унутрашње запремине 120 l

- поседује стаклена унутрашња врата

- А + класа

- LCD дисплеј

- температурни опсег 3-50°C, контрола температуре на 0,5°C

- две полице

- температурна стабилност и хомогеност +/- 0,5 °C

- мултифункционални тајмер

- две утичнице у инкубатору

- убрзана конвекција вентилатором

- електронски терморегулациони систем AUTO-TUNING контролер

- спољне димензије: 540x912x550 mm

- инкубатор са хлађењем модел  FOC 120 l Velp, или одговарајући.

Инфрацрвени стерилизатор

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина инфрацрвеног стерилизатора, и то следећих техничких карактеристика:

- стерилизатор максималне температуре до 930°C у року од 10 минута од паљења

- дијаметар отвора 36 mm

- стерилизатор намењен за рад у ламинарним коморама

- стерилизатор  Biobase tip I или одговарајући

Ламинарна комора

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина вертикалне ламинарне коморе, и то следећих техничких карактеристика:

- комора са HEPA филтером, ефикасности 99,995 % MPPS (H14; EN 1822)

- вертикална ламинарна комора класе 100 или ISO класе 5, са вертикалним струјањем ваздуха

- за рад у микробиолошким лабораторијама

- радна површина од нерђајућег челика AISI 304L

- предње стакло се лако подиже и омогућава несметано и лако чишћење унутрашњости коморе

- комора израђена од челика пресвучена премазом

- електрична утичница и прикључак за гас се налазе у унутрашњости коморе

- UV стерилизациона лампа

- контролни панел са контролом за укључивање, светло, UV лампе, ноћни мод рада

- спољашње димензије коморе не веће од 1312x1430x765 mm

- унутрашње димензије коморе 1220x640x580 m

- провидне бочне стране

- вибрација: <0,006 mm/ RMS

- бочне стране провидне

- светло: >900 Lux

- ниво буке: 58 dB

- ауторизација произвођача за учествовање на тендеру

- сертификат сервисера издат од стране произвођача за завршену обуку

- Faster Bio 48 или одговарајућа

Микробиолошки инкубатор

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина инкубатора, и то следећих техничких карактеристика:

- инкубатор запремине 74 l са електронском контролном јединицом , са унутрашњим стакленим вратима

- природно струјање ваздуха ( конвекција)

- континуално подешавање количине предгрејаног ваздуха у комори

- вентилациони извод са регулатором протока

- микропроцесорски PID контролер са TFTдисплејем

- један Pt100 температурни сензор класе А,са 4 контакта

- дигитални тајмер- подешавање од 1 мин до 99 дана

- LED дисплеј за очитавање актуелне температуре, програмско време, временске зоне,летње-зимско време

- SetpointWait функција, задато време не почиње да се одбројава док се не достигне задата температура

- контролер језика

- у случају нестанка струје задати програм се памти

- резолуција дисплеја 0,1°C

- двострука заштита од прегревања

- изолована врата са двоструким забрављивањем

- грејачи са четири старане коморе

- две полице од нерђајућег челика

- ребрасти носачи полица

- кућиште од поцинкованог челика димензија 585x944x514

- комора од нерђајућег челика

- комора димензије 400x 560x 330 , 74 литре

- температурни опсег 5°C изнад собне температуре до +80°C

- снага 1250 W

- микробиолошки инкубатор модел IN75 Memmert или одговарајући

Тринокуларни микроскоп

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина тринокуларног микроскопа, и то следећих техничких карактеристика:

- 	оптичка глава

угао окулара 30º

могућност ротације 360º

подешавање  међузеничног растојања 48-75 mm

- 	тело микроскопа

ергономског облика

отвор на телу иза носача објектива

-  	осветљење

LED, снаге мин 3,5 W

животни век 50 000 сати

еквивалентно стандардном осветљењу снаге 50 W

- 	карактеристике

окулари увеличања 10 x, широког видног поља, 20 mm

носач за 4 објектива

објективи: план ахроматски, 4x ,10x ,40x ,и 100x

фокусирање, фино, и грубо, коаксијално постављено

кондензатор Abbe типа, 1,25 N.A. са ирис дијафрагмом и вертикалним подешавањем

- 	адаптер за постављање камере типа C mount

- 	микроскопска камера

сензор CMOS

резолуција 2592 x 1944

брзина снимања 46 фрејмова /секунди

софтвер

5 Mpix

Систем за мембран филтрацију

Под предметном јавном набавком подразумева се куповина система за мембран филтрацију, и то следећих техничких карактеристика:

- систем за мембранску вакуум филтрацију модел са три радна места

- три левка од нерђајућег челика  BS 304S31/ANSI 304

- левци су компатибилни са мембранским филтерима пречника 50 или 47 mm, капацитет левка 500 ml,  у комплету са поклопцем

- вакуум црево 2 m

- стаклена вакуум боца (по Wuollf-u)  од 5000 ml са малом и великом цевчицом, гуменим чепом и филтер стопером (комплет потрошни материјал неопходан за функционисање вакуум боце)

- стопер за спречавање уласка течности у вакуум пумпу

- лабораторијска вакуум пумпа следећих карактеристика:

тефлонска вакуум пумпа са две дијафрагме

100% безуљна пумпа

радни капацитет 18 l/min.

завршни вакуум 25 mbar

конектори за црева 9 mm

класа заштите мотора IP20

снага мотора 170 W

тежина пумпе 5,8 kg

димензије 243x 192x 185 mm

- систем за мембранску филтрацију Sartorius са лабораторијском вакуум пумпом KNF N 026.3AT18 или одговарајуће

| ТЕХНИЧКИ ОПИС ЛАБОРАТОРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр. | Опис | Спецификација | Ком |
| 1 | централни лабораторијски сто дим 270x 150x 75cm | радна плоча HPL метална конструкција пластифицирана са осам уграђених монофазних утичница за струју | 1 |
| 2 | лабораторијски једноделни судопер дим.205x 70x 90cm | радна плоча керамичке киселоотпорне плочице са уграђеном кадом од техничке керамике дим 500x 400x 300 mm нискомонтажни бојлер лабораторијска славина за топлу и хладну воду зидна полица за сушење кабинетски део фиксни, елемент са вратима целом дужином плоче, од обострано формиране меламинске плоче плоче | 1 |
| 3 | сто за ваге дим. 140x 65 x85cm | радна плоча HPL са две уграђене мермерне плоче мермерне плоче су преко бетонске плоче ослоњене на слој песка метална конструкција је од цеви 100x 40x 2mm са стопама за нивелацију облога столаје од обострано формираних меламинских плоча, све ивице кантоване ABS кант траком | 1 |
| 4 | дигестор посебне намене дим. 120x 80 x250 cm | радна плоча - киселоотпорне керамичке плочице основа дигестора је метално пластифицирано постоље од челичних цеви дим. 30x 30x 2mm горњи део дигестора обостарно формиране меламинске плоче, изнутра обложене керамичким плочицама врата дигестора су клизна, сигурносно стакло је у раму од алуминијумских профила хауба дигестора од полипропилена са изводом Ø 200 за прикључивaње вентилационог вода испод плоче -елеменат са вратима.Материјал обострано формиране меламинске плоче дигестор да је опремљен са 3 монофазна прикључка за струју прикључком за гас, славина за воду и киселоотпорна кадица дигестор да има водоотпорну флуо расвету 2x 18W дигестор да буде опремљен са киселоотпорним вентилатором проток флуида Q = 900 m3/h снага мотора P= 0,55 kW Брзина обртања V=1450 o/min усисна грана = 250 mm потисна грана =250 mm монтажни комплет ( конзолни носач вентилатора киселоотпорни вентилациони вод пречника 200 mm DM склопка- биметална заштита за трофазни електромотор осигурачи | 1 |
| НАПОМЕНА- купац се обавезује да ће припремити све потребне техничке услове за инсталацију дигестора |  |  |  |
| 5 | лабораторијски ормар дим. 100 x50 x200 cm | доња врата пуна, горња врата устакљена полице са могућношћу подешавања висине материјал обострано формирана меламинска плоча ручке металне, пластифициране, ергономског облика све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2mm | 1 |
| 6 | лабораторијски сто угаони дим. 180/150 x 70 x 90 cm | радна плоча HPL кабинетски део мобилни, један елемент са фијоком и вратима дим. 60x 55x 65cm материјал обострано формиране меламинске плоче постоље метално пластифицирано од цеви 30x 30x 20mm са правоугаоним зглобним стопицама све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 7 | отворени елеменат са три полице дим. 60x 35x 175cm | три полице подесиве по висини материјсл, обострано формирана меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 8 | лабораторијски сто дим. 145x 70x 90 cm | радна плоча HPL кабинетски део фиксни, елементи са фијокама и вратима целом дужином плоче, материјал обострано формиране меламинске плоче постоље метално пластифицирано од цеви 30x 30x 20mm са правоугаоним зглобним стопицама све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 9 | лабораторијски сто дим. 110x 70x 90 cm | радна плоча HPL кабинетски део фиксни, елементи са фијокама и вратима целом дужином плоче, материјал обострано формиране меламинске плоче постоље метално пластифицирано од цеви 30x 30x 20mm са правоугаоним зглобним стопицама све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 10 | лабораторијски сто дим. 105x 65x 75 cm | радна плоча универ 25mm постоље метално пластифицирано од цеви 50x 30x 2mm са правоугаоним зглобним стопицама све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 11 | лабораторијски сто дим. 200x 65x 75 cm | радна плоча HPL кабинетски део мобилни, један елемент са фијокама дим. 45x 52 x80 cm материјал обострано формиране меламинска плоча постоље метално пластифицирано од цеви 50x 30x 2mm са правоугаоним зглобним стопицама све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm ручке металне пластифициране ергономског облика | 1 |
| 12 | висећи елеменат дим. 73x 30x 60 cm | пуна врата једна полица са могућношћу подешавања висине ручке металне пластифициране ергономског облика материјал обострано формиране меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 3 |
| 13 | висећи елеменат дим. 70x 30x 60 cm | пуна врата једна полица са могућношћу подешавања висине ручке металне пластифициране ергономског облика материјал обострано формиране меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 14 | висећи елеменат дим. 78x 30x 60 cm | пуна врата једна полица са могућношћу подешавања висине ручке металне пластифициране ергономског облика материјал обострано формиране меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 5 |
| 15 | висећи елеменат дим. 150x 30x 60 cm | пуна врата једна полица са могућношћу подешавања висине ручке металне пластифициране ергономског облика материјал обострано формиране меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 16 | подстони елеменат дим. 90x 52 x80 cm | мобилни елеменат са фијокама и вратима ручке металне пластифициране ергономског облика материјал обострано формиране меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 2 |
| 17 | подстони елеменат дим. 45x 52 x80 cm | мобилни елеменат са фијокама и вратима ручке металне пластифициране ергономског облика материјал обострано формиране меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 2 |
| 18 | висећи елемент дим 215 x30x 60 cm | пуна врата једна полица са могућношћу подешавања висине ручке металне пластифициране ергономског облика материјал обострано формиране меламинска плоча све ивице кантоване ABS кант траком дебљине 2 mm | 1 |
| 19 | лабораторијска столица са наслоном | седиште и наслон од полиуретана подешавање висине гасним цилиндром точкови-антистатични материјал хромирана база | 3 |
| 20 | лабораторијска столица | седиште направљено од полиуретана подешавање висине гасним цилиндром хромирана база | 3 |

НАПОМЕНА:

- Исправном понудом  поред осталих законских услова сматраће се само понуда за коју су

дате цене за све ставке из спецификације.

Амбалажни отпад:

- Након искоришћења хемикалија, преузимање примарне отпадне амбалаже од хемикалија мора бити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду. Рок за прузимање примарне отпадне амбалаже, дужи је од истека рока трајања уговора, односно подразумева преузимање комплетне амбалаже од испоручене робе.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

4. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

02-37/17-2016-ЈП30

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације).

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА;

3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК;

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА;

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ДОКАЗИМА;

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;

8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА;

12. МОДЕЛ УГОВОРА.

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“, Белог голуба бр. 5, 25000 Сомбор, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће, ЈН бр. 02-37/17-2016-ЈП30 - НЕ ОТВАРАТИ”,

или

„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће, ЈН бр. 02-37/17-2016-ЈП30 - НЕ ОТВАРАТИ”,

или

Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће, ЈН бр. 02-37/17-2016-ЈП30 - НЕ ОТВАРАТИ”,

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће, ЈН бр. 02-37/17-2016-ЈП30 - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде)

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе укупну цену изражену у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт са назнаком предметне набавке.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. 
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума: најнижа понуђена цена.

У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је понудио краћи рок испоруке.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2013, 2014 и 2015. годину.

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом   у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку број 02-37/17-2016-ЈП30 – не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона.

АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 16.01.2016. године у 1100 часова  у просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор у сали за састанке на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки,  с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са „УПУСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе - потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке.

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗJN

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека  рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5 ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

02-37/17-2016-ЈП30

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. |  |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. |  |

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у табели или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79. Закона о јавним набавкама.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

5а/1 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Добра  - Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај,

Број: 02-37/17-2016-ЈП30

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) није исказао губитак у пословању – За 2013 и 2014 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2015. годину Понуђач треба да достави копију биланса стања и биланса успеха. Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2. | Кадровски капацитет: Потребно је да Понуђач поседује сертификоване сервисере од стране Произвођача за сву опрему. Доказ: Сертификат. |  |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ – ОПРЕМА ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ |  |  |
| 3. | Понуђач треба да поседује доказ за сервис и ауторизацију од Произвођача за продају и сервисирање опреме на територији Р.Србије Доказ: Уверење о заступству, сертификат. |  |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ |  |  |
| 4. | Понуђач треба да поседује Сертификат за понуђача ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Доказ: Сертификат. |  |
| 5. | Кадровски капацитет: Потребно је да Понуђач поседује најмање једног aрхитекту. Доказ: Уговор о раду или други вид ангажовања код Понуђача у складу са Законом о раду. |  |
| 6. | Потребна ауторизација произвођача намештаја за учешће на тендеру. Доказ: Овлашћење. |  |
| 7. | Потребно приложити атест за кисело отпорне керамичке плочице. Доказ: Атест. |  |
| 8. | Потребно је приложити Извештај о контролисању за лабораторијске столице. Доказ: Извештај. |  |
| 9. | Понуђач треба да поседује доказ за сервис и ауторизацију од Произвођача за продају и сервисирање опреме на територији Р.Србије. Доказ: Уверење о заступству, сертификат. |  |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ |  |  |
| 10. | Понуђач треба да поседује сертификат система квлитета ISO 9001/2008 Доказ: Сертификат. |  |

- Додатни услови се односе на Понуђача, подизвођача и учесника у заједничкој понуди.

- У случају да понуда не испуњава било који од горе наведених услова сматраће се           неприхватљивом.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                          __________________

5б ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

02-37/17-2016-ЈП30

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р.Б. | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА.

ДАТУМ:	                               М.П.	                Потпис овлашћеног лице

5в ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

02-37/17-2016-ЈП30

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р Б | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ДАТУМ:	                                  М.П.	                                Потпис овлашћеног лица

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу:

1.Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања);

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре

2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;

Доказ за правна лица:

- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике).

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).

Доказ за предузетнике:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике).

Доказ за физичко лице:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.

3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.

Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом.

Неопходан финансијски капацитет:

А) Да у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) није исказао губитак у пословању – За 2013 и 2014 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2015. годину Понуђач треба да достави копију биланса стања и биланса успеха.

Б) да у претходних шест месеци од дана

објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног   промета   дуже   од   5   дана

Наручилац проверава увидом  на сајту НБС.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу .

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе

заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку,  који су наведни од  тачке 1. до 4. обавезних  услова, а додатне  услове из табеле додатних услова понуђачи испуњавају заједно, како је наведено у самој табели додатних услова за сваку парију понаособ.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Понуђач, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  обавеза,

без  обзира на број подизвођача .

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача, а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1.тачка 1. до 4. Закона, а додатне услова како је наведено у самој табели додатних услова за сваку парију понаособ .

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача , чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа.

Накнадно достављање доказа није могуће.

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2013, 2014 и 2015. годину.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

Број: 02-37/17-2016-ЈП30

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/17-2016-ЈП30

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста правног лива: (микро, мало,средње, велико, физичко лице) |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место:				М.П.				Потпис овлашћеног лица

  - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.		Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

  - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

Број: 02-37/17-2016-ЈП30

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Услови плаћања (минимум 30 дана од дана испостављања фактуре) |  |
| Време испоруке (не дуже од 10 дана од пријема поруџбенице Наручиоца) |  |
| Начин и место испоруке | Превозним средством понуђача, магацин Водоканал Сомбор |
| Гарантни рок ОПРЕМЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ (минимум две године од дана испоруке уз техничку и сервисну подршку) |  |
| Гарантни рок ЛАБОРАТОРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА (не мање од 12 месеци од дана испоруке) |  |
| Рок важења понуде (минимално 30 дана) |  |
| Стабилност цена | Цене су фиксне током трајања Уговора. |
| Остало |  |

-Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

-Аванс није дозвољен.

-Приликом испоруке ОПРЕМЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ, доставља се

упутство о коришћењу и одржавању

-При испоруци ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ,

понуђач је дужан да све хемикалије испоручује у оригиналном паковању произвођача

-При испоруци хемикалија доставити  MSDS листе на српском језику.

Амбалажни отпад:

Након искоришћења хемикалија, преузимање примарне отпадне амбалаже од хемикалија мора бити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду. Рок за прузимање примарне отпадне амбалаже, дужи је од истека рока трајања уговора, односно подразумева преузимање комплетне амбалаже од испоручене робе.

Критеријум при оцењивању понуда је најнижа понуђена цена.

У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је понудио краћи рок испоруке

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај

Број: 02-37/17-2016-ЈП30

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

9  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај, Број: 02-37/17-2016-ЈП30, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са позивом за јавну набавку - Добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај, Број: 02-37/17-2016-ЈП30, у ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, у отвореном поступку јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. 
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Број: 02-37/17-2016-ЈП30__

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13 МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву                  бр. 02-37/17-2016-ЈП30/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа Генерални директор, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и _______________________, из ___________ ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ ________, кога заступа директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су добра – Набавка и опремање микробиолошке лабораторије за основну „А“ анализу воде за пиће - ОРН: 3850000 – Апарати за проверу и испитивање; 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара); 39180000 – Лабораторијски намештај, Понуђач се обавезује да ће за рачун Наручиоца испоручити добра, која су предмет овог Уговора, једнократно, по захтеву Наручиоца у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2017. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

Вредност уговорених добара

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом, а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2017. године.

Цена из понуде из претходног става је фиксна за време трајања Уговора.

Уговор се закључује до извршења, рачунајући од дана пријема Уговора код Наручиоца, потписаног од стране Понуђача, на износ прихваћене понуде, а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

Средства за реализацију овог Уговора у току 2017. године биће утврђена Програмом пословања Наручиоца за 2017. годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату испорученог добра Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца. Понуђач је у обавези да се приликом фактурисања  позове на  број и датум уговора.

Гарантни Рок

Члан 5.

Гарантни рок за испоручено добро износи _______ месеци, рачунајући од извршене примопредаје.

Понуђач је дужан, да у гарантном року, о свом трошку отклони све недостатке.

Уколико Понуђач на испорученом добру не отклони недостатке у примереном року, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Понуђача.

Рок, начин и место испоруке добра

Члан 6.

Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући од дана захтева Наручиоца, а у складу са прихваћеном понудом.

Понуђач ће предметна добра испоручити франко седиште Наручиоца о свом трошку на захтев Наручиоца, једнократно.

Примопредаја ће се вршити у присуству овлашћених лица уговорних страна.

Члан 7.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 8.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 9.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:				            За НАРУЧИОЦА:

___________________                                    ____________________________________

Генерални  Директор, Страхиња Шљукић